Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn cursief in dit werkvoorschrift weergegeven.

1.	ONDERWERP

Het continue meten van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht door middel van een chemiluminescentie meetmethode (RS232 communicatie).

2.	DOEL

Het doel van deze meetprocedure is het beschrijven van de methode voor het meten van NO- en NO2-concentraties in de buitenlucht.

3.	TOEPASSINGSGEBIED

De methode is geschikt voor het continu en automatisch meten van NO in buitenlucht in het gebied van 0 tot 960 ppb en voor het meten van NO2 in buitenlucht in het gebied van 0 – 260 ppb. De concentraties gelden voor 20C en 1013 hPa. De ondergrens van methode is beter dan 1 ppb. In het meetnet is de certificatierange van de monitor vastgesteld op een bereik tot 1000 ppb.

Opmerking:

Het aangegeven meetbereik geldt voor een individuele meting op basis van de periodiek uit te voeren kalibraties volgens de criteria van WK-04. De concentraties gelden voor 20C en 1013 hPa.

- PRINCIPE VAN DE METHODE

De methode is conform prEN 14211. Chemiluminescentie is gebaseerd op de reactie van NO met ozon. Gefilterde buitenlucht wordt naar een reactiekamer geleid waar het wordt gemengd met een overmaat ozon. Bij de reactie ontstaat straling die door een selectief optisch filter wordt gefilterd en wordt omgezet in een elektrisch signaal door een fotomultiplier buis of een fotodiode. Voor de bepaling van NO2 wordt de buitenlucht eerst door een converter geleid die NO2 omzet in NO. Het elektrische signaal verkregen van de fotomulitiplier buis is evenredig met NO plus NO2 . De hoeveelheid NO2 wordt berekend door NO af te trekken van NOx (NO+NO2).

5.	APPARATUUR EN HULPMIDDELEN

  - Monsterneming

De aanzuigleiding voor het analyseapparaat, die aan de monsterleiding is gekoppeld, bestaat uit PTFE of FEP leidingen van 1/4 inch buitendiameter, voorzien van een teflon filter met een poriëngrootte van 1 m.

NB.

- De verblijftijd van de buitenlucht in het monsternemingssysteem moet < 3 sec. zijn in verband met aanwezigheid van ozon in de buitenlucht die NO omzet naar NO2 .

- De invloed van het materiaal van de monsterleidingen op het verlies aan NO/NO2 moet ≤ 2% zijn op de gemeten concentratie.

- De invloed van de drukval in het monsternemingssysteem op de gemeten concentratie inclusief het filter moet ≤ 1% zijn.

- Na installatie van de monitor op het meetstation of na onderhoud moet tenminste 30 min buitenlucht met een nominale flow worden doorgeleid.

5.2.	Analyseapparaat

Het toegepaste analyseapparaat werkt volgens het principe van chemiluminescentie en bestaat uit een NO/NOx-monitor, model 42, van het fabrikaat Thermo Instrument Systems, USA of een monitor van het fabrikaat Teledyne API model 200E

De analyser bevat een:

- Ozongenerator voor het omzetten van NO naar NO2 in de reactiekamer

- Een converter voor de omzetting van NO2 naar NO; omzetting > 95%

- Een ozonfilter om de uitgeblazen lucht te reinigen van ozon

5.3	Controle metingen

Kalibratie, 1e-lijnscontrole:

- Nullucht (buitenlucht geleid over actief kool en purafil < 1 ppb NO);zie tabel 4c NEN 14211

- aansluiting voor een drukcylinder (NO in lucht, zie 6);

- een op de cylinderaansluiting gemonteerde roestvaststalen reduceerventiel (550-650 ml/min)

- RVS externe tweewegklep + fijn regelaar (Thermo)

  - Verwerking en data-opslag.

Voor gegevensverwerking en data opslag van de afgeleide gegevens is het analyseapparaat aangesloten via een RS232 uitgang op een onderstationcomputer (IPC). Elk uur wordt de IPC van het meetstation uitgelezen door de meetnetserver. De gegevens worden in de database MBS (Meetnet Beheer Systeem) opgeslagen. Met de afstandsbediening is het meetstation te besturen en worden de meetgegevens direct opgehaald.

Beschrijving en nadere gegevens over rekenwijze en verwerking van meetgegevens, zie beschrijving handleiding luchtmeetnet Rijnmond.

30 min conditioneren van het monsternemingssysteem hoeft niet beschouwd te worden als “lost data”.

6.	REAGENTIA EN HULPAPPARATUUR

- Gasmengsel ten behoeve van 1e lijns controle en kalibratie (ca 800 NO in N2). De concentratie van het gasmengsel wordt op het fysisch laboratorium nauwkeurig vastgesteld door middel van een vergelijkende meting met behulp van een PRM. De concentraties worden opgegeven in ppb (20C, 101,3 kPa).

De concentratie van het referentiegas dient elke 6 maanden te worden gecontroleerd; (eis: span < 5,0% van de vorige gecertificeerde waarde); Voor zuiverheid zie NEN 14211 tabel 4a en 4b.

- PAL filters PTFE 50 mm, 1 m; worden elke 3 maanden vervangen;

- PTFE of FEP leiding circa 2,5 meter, 1/4", type et 250-047. De leidingen voor het filter worden elke 6 maanden getest op lekkage conform hoofdstuk 9.2 en indien nodig vervangen door nieuwe;

- Molybdenum converter;

- Actief kool voor het vervaardigen van nullucht. Door onderzoek is vastgesteld dat de werking van actief kool minimaal 12 maanden is gegarandeerd;

- Purafil; in combinatie met actief kool voor het vervaardigen van nullucht. Door onderzoek is vastgesteld dat de werking van Purafil minimaal 12 maanden is gegarandeerd; 
Elke 6 maanden dient het nulgas gecontroleerd te worden; eis < detectielimiet

7.	Werkwijze

7.1.	Algemeen

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de meetpunten volgens P09, beheer werkruimten.

7.2.	Uitvoering meting

Momenteel zijn er 2 systemen voor het continue meten van buitenlucht monsters.

- Uit de luchtstroom in de centrale monsterleiding wordt door de monitor ca 700 ml/min monsterlucht aangezogen.

- De monitor zuigt rechtstreeks via een teflon leiding, waarvan de aanzuigopening 0,5 meter boven het dak van het meethuisje uitsteekt, ca 700 ml buitenlucht aan.

De luchtstroom wordt in de monitor door middel van chemiluminescentie methode omgezet via een kalibratiefactor naar een digitaal analyseresultaat. Deze omzetting is lineair en continu.

Het meetsignaal wordt via een RS232 ingelezen op IPC. De computer van het meetpunt (IPC) berekent deze meetwaarden naar uurgemiddelden in ppb.

Na installatie van de monitor, moet met gebruik van de “base” in de lokale IPC-computer, de juiste AC-code van de monitor worden ingevuld.

  - Uitvoering kalibratie en 1e-lijns controle

De kalibratie/1e lijns controle voor de nulgasmeting wordt uitgevoerd door een zeroklep in de aanzuigleiding (Thermo) en zeroklep analyzer (API) om te schakelen naar een Purafil/actief koolfilter. De op deze wijze verkregen nullucht wordt gebruikt voor controle en nulstelling van het nulpunt.

De spanmeting wordt uitgevoerd met een referentiegasmengsel dat voor het filter wordt ingebracht. Het gas uit deze fles gaat via een externe RVS klep en fijn regelaar (Thermo) of een orifice plus interne klep (API) naar een T-stuk waarvan één kant is aangesloten op de analyzer die aan monsterlucht ca 700 ml.min consumeert. De andere zijde van T-stuk heeft een vrije uitstroom opening, zodat de analyzer een lichte overmaat aan NO-gas toegevoerd krijgt.

# 8	GEGEVENSREGISTRATIE EN BEREKENINGEN

8.1	Algemeen

Mutaties van uurgemiddelden worden uitgevoerd op basis van het beoordelen van de meetgegevens en het functioneren van de apparatuur. Zie procedure P-05 Lijncontroles&controlekaarten hoofdstuk 5.

8. 2	Gegevensregistratie en mutatie meetgegevens

Voor het vastleggen van waarnemingen worden de volgende documenten gebruikt:

- logboek per apparaat;

- logboek algemeen voor bijzonderheden en storingen meetnet;

- rapportage in jaar en kwartaal verslagen;

- overdrachtgegevens meetnetformulier.

Voor deze mutaties gelden de volgende criteria:

- de meetwaarden tengevolge van een controlemeting (kalibraties en 1e-lijnscontrole) worden in een aparte file geplaatst; in het oorspronkelijke bestand worden deze meetgegevens vervangen door de waarde -99;

- de meetwaarden bij situaties van onbeheerste kwaliteit worden gecorrigeerd met correctiefactoren die op basis van onderzoek zijn vastgesteld en zijn weergegeven op het meldingsformulier van F-01; indien correctie niet mogelijk is worden de meetwaarden op -99 gezet;

- alle meetwaarden gedurende technische storingen, die het meetresultaat beïnvloeden, zoals aangegeven in de logboeken worden op -99 gezet;

- Indien het aantal minuutwaarden < 75% (<45 min) is, wordt de uurwaarde op -99 gezet.

8.3	Berekening

Analyseresultaten worden digitaal gegenereerd met behulp van de ingevoerde kalibratiefactoren.

  - Validatie

De coördinator immissiemetingen valideert drie-maandelijks de gegenereerde gegevens conform procedure P-05 “Lijncontroles&controlekaarten” hoofdstuk 5. Uitschieters in een datareeks worden beoordeeld op onbeheerste kwaliteit. Tevens betrekt hij de gegevens van de controlekaarten in zijn beoordeling. Hij rapporteert de gevalideerde gegevens.

9.	KWALITEITSCONTROLE

9.1	1e lijns controle

Eenmaal per 4 dagen wordt een zero-check en span-check uitgevoerd. Deze bestaat uit een nulpuntsmeting en vervolgens een automatische nulcorrectie en een span meting met NO gas. De spanmeting wordt uitgevoerd met standaard NO gasfles van ca. 800 ppb. De metingen duren elk een kwartier. Van elke meting wordt van vijf opeenvolgende minuten een gemiddelde berekend van het NO en NOx kanaal. Het gemiddelde van zowel het NO als NOx kanaal wordt ingevoerd op een controlekaart volgens P-05.

Er is sprake van onbeheerste kwaliteit in de volgende gevallen:

- Indien de zero ≤ -4 ppb of ≥ 4 ppb NO

- Een overschrijding van de actiegrens die vastgesteld is op ±5% van de concentratie van het controle monster;

- Het verschil tussen het NOx en NO kanaal > 5%

- storing in de apparatuur waardoor onjuiste meetwaarden worden gerapporteerd.

De volgende acties dienen te volgen op gevallen van onbeheerste kwaliteit:

- zero                               correctie of afkeur van meetwaarden, herkalibratie van de zero van de monitor;

- Overschrijding van de actiegrens die is vastgesteld op ±5% van het gemeten gemiddelde van het controlemonster		correctie of afkeur van meetwaarden, herkalibratie of vervanging van de monitor, onderzoek naar de oorzaak

- bij storing			reparatie en herkalibratie of vervanging van de monitor, onderzoek naar de oorzaak

NB. Alle gevallen van OBK worden voorgelegd aan de valideur

9.2	Kalibratie en testen monsternamesysteem

Elke 3 maanden of na een reparatie of algeheel onderhoud wordt een gecombineerde monsternamesysteemtest en kalibratie van de analyser met het kalibratiegas (ca 800 ppb) uitgevoerd. Daarvoor wordt eerst een zerometing en nulcorrectie uitgevoerd en genoteerd. Daarna wordt  het kalibratiegas vlak voor het filter aangeboden en na 10 individuele metingen bij zero en span wordt de analyser gejusteerd. Uit deze metingen wordt de herhaalbaarheidsstandaard deviatie van zero en span berekend.

Er is sprake van overschrijding van de zero en span drift criteria indien de herhaalbaarheidsstandaard deviatie van de zero meting > 1 nmol/mol is of herhaalbaarheidsstandaard deviatie van de span meting > 0,75% is. Actie: onderzoek de oorzaak en eventueel vervang de monitor. Herhaal kalibratie en herhaalbaarheidstoets zero en span.

Elke 6 maanden wordt een monsternamesysteemtest uitgevoerd gecombineerd met een kalibratie van de analyser. Eerst wordt een monsternamesysteemtest uitgevoerd. Daarvoor wordt eerst een zerometing en nulcorrectie uitgevoerd. Daarna wordt het kalibratiegas aan het begin van het monsternamesysteem aan de monitor aangeboden, daarna vlak voor het filter. Na 10 minuten doorleiden wordt een meting gedaan. Na de monsternamesysteemtest wordt een kalibratie uitgevoerd.

Er sprake van lekkage als het verschil tussen beide metingen > 2% is. Actie: controleer alle slangen van het monstername systeem en voer de test opnieuw uit.

  - Onderhoud

De monitor wordt jaarlijks uit bedrijf genomen voor algeheel onderhoud, controle van de lineariteit, controle van de drukval van de pomp en kalibratie van flow, zero, span en converter efficiency. Onderhoud, controle en kalibratie worden uitgevoerd conform WK-04.

Onderhoud en kalibratie van de meetapparatuur wordt vermeld in het logboek van het betreffende apparaat. Indien de onderhoudstermijn van de monitor op korte termijn gaat verlopen moet de monitor worden omgeruild met een door het fysisch lab onderhouden en gekalibreerde monitor.

# MEETONZEKERHEID

Gebaseerd op een gevoeligheidsanalyse van alle mogelijke foutenbronnen is de berekende meetonzekerheid van de Thermo Elektron42i monitor in onderstaande tabel weergegeven.

| NO2 uur limiet waarde | nmol/mol | 104,6 |
| --- | --- | --- |
| Invloedsparameter | Eenheid | Meetonzekerheid U2 |
| Herhaalbaarheid bij nul | nmol/mol | 0,044 |
| Herhaalbaarheid bij Ct (Ct=300) | nmol/mol | 1,46 |
| Afwijking lineariteit | % | 0,36 |
| Invloed monstergasdruk | nmol/mol/kPa | 0,006 |
| Invloed monstergastemperatuur | nmol/mol/ºC | 0,123 |
| Invloed omgevingstemperatuur | nmol/mol/ºC | 0,123 |
| Invloed voedingsspanning | nmol/mol/V | 0,020 |
| Interferences |  |  |
| H2O 19 mmol/mol span (Ct=300) H2O 19 mmol/mol zero | nmol/mol | 0,053 |
| CO2 500 mmol/mol span (Ct=300) CO2 500 mmol/mol zero | nmol/mol | 0.325 |
| O3 200 mmol/mol span (Ct=300) O3 200 mmol/mol zero | nmol/mol | 0,005 |
| NH3 200 mmol/mol span (Ct=300) NH3 200 mmol/mol zero | nmol/mol | 0,02 |
| Middelingsinvloed | % | 2,62 |
| Converter efficiency | % | 4,41 |
| Veld reproduceerbaarheid | % | 1,49 |
| Lange termijn nul drift | nmol/mol | 0 |
| Lange termijn span drift | % | 0,83 |
| Kalibratiegas | % | 0,706 |
| Nulgas | nmol/mol | 0,336 |
| Som variances |  | 12,93 |
| Gecombineerde onzekerheid | nmol/mol | 3,6 |
| Expanded onzekerheid | % | 6,9 |

Gebaseerd op een gevoeligheidsanalyse van alle mogelijke foutenbronnen is de berekende meetonzekerheid van de API Teledyne 200E bij de uurlimiet voor NO2 in onderstaande tabel weergegeven.

|  |  | NO kanaal (40 ppb) | NOx kanaal (144 ppb) | NO2 uurlimiet (104 ppb) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skalrel | 0,8% | 0,32 ppb | 1,15 ppb |  |
| Slin | 1,15% | 0,46 ppb | 1,66 ppb |  |
| Sspandrift | 0,6% | 0,24 ppb | 0,86 ppb |  |
| Szerodrift | 0,6 ppb | 0,60 ppb | 0,60 ppb |  |
| Soverig | 0,9% | 0,36 ppb | 1,30 ppb |  |
| Sce | 0,6% NO2 |  | 0,62 ppb NO2 |  |
| Stotaal |  | 0,93 ppb | 2,69 ppb | 2,9 ppb |
| Combined uncertainty als 95% BI |  |  |  | 5,8 ppb (5,6% relatief) |

Gebaseerd op een gevoeligheidsanalyse van alle mogelijke foutenbronnen is de berekende meetonzekerheid van de API Teledyne 200E bij de jaarlimiet voor NO2 in onderstaande tabel weergegeven.

|  |  | NO kanaal (40 ppb) | NOx kanaal (61 ppb) | NO2 jaarlimiet (21 ppb) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skalrel | 0,8% | 0,32 ppb | 0,49 ppb |  |
| Slin | 1,15% | 0,46 ppb | 0,70 ppb |  |
| Sspandrift | 0,6% | 0,24 ppb | 0,02 ppb |  |
| Szerodrift | 0,6 ppb | 0,05 ppb | 0,05 ppb |  |
| Soverig | 0,9% | 0,36 ppb | 0,55 ppb |  |
| Sce | 0,6% NO2 |  | 0,12 ppb NO2 |  |
| Stotaal |  | 0,67 ppb | 1,02 ppb | 1,22 ppb |
| Combined uncertainty als 95% BI |  |  |  | 2,45 (11,7% relatief) |

11.	LITERATUUR

Instructieboek Chemiluminescentie NOx-analyser model 42i.

Beschrijving gascalibrator model S-100-r en handboek.

Beschrijving gascalibrator This model 146

Beschrijving Meetnet Rijnmond.

Werkinstructie DCMR-EC-WI-20-3

Aanbevelingen optimalisatie NO2 buitenluchtmetingen DCMR meetnet en projectmetingen (KEMA)

Foutenbeschouwing en QA/QC procedures conform NEN EN 14211:2009 Thermo Electron model 42i

Foutenbeschouwing en QA/QC procedures conform NEN EN 14211:2009 Teledyne model API 200E